규 격 서
품 명	기초전기전자실습장치
모델명	UP-1016
단 위	SET	수량	2
세부규격	1. 기자개 구입 필요성 본 전공의 학생들은 기초 전기·전자회로에 대한 실험실습이 필수적인 내용이며, AC/DC, 직·병렬회로, 부하소자등에 대한 특성을 파악해야만 전기회로를 이해할 수 있으며 추가 적으로 전력소자인 RLC, 다이오드, 트랜지스터, OP Amp, Triac, FET, IGBT에 대한 소자 특성과 그 동작원리 및 입·출력에 대해 필수적으로 숙지를 해야만 현장 밀착형 학습이 가능 합니다. 또한 오실로스코프, 멀티메터, LCR메터, 함수발생기등을 이용해 측정 및 동작을 시킬 수 있어야 합니다. 이에 전기전자회로 실습에 본 시스템이 필수적으로 필요한 상황입니다 2. 요구사항 1. 오실로스코프, 멀티 메타, LCR 메타, 펑션제너레이터가 All-In-One 내장되어 있는 종합 계측기가 기본으로 구성되어 있어야 한다. 2. 디지털논리회로, 기초전기전자, 전력전자 실험을 할수 있는 구조로 구성되어 있어야 한다. 3. 파워서플라이 가변 2Channel, 고정 2채널, AC 가변 전원 공급장치가 내장되어 있어야 한다. 4. 320x240 Pixel TFT LCD를 이용한 디지털오실로스코프, 디지털멀티메타, LCR메타, 함수발생기의 상태를 디스플레이할 수 있어야 한다. 5. 입/출력 조건을 간편하게 실험하기 위해 DIP Switch와 Push Switch, 부저, 스피커, LED, 7-Segment 구성등이 내장되어 있어야 한다. 6. 각 모듈은 손쉽게 탈/부착할 수 있는 구조로 설계 및 제작되어 있어야 한다. 7. 기초 전기전자의 수동 소자 모듈은 저항, 콘덴서, 코일, 스위치등으로 구성되며, 능동 소자 모듈은 Diode, TR, FET, IGBT, TRAIC, SSR 등으로 구성하여 제작되어 있어야 하다. 8. 수동으로 동작되는 회로수정(Circuit Modification)기능은 고정된 단조로운 실습을 탈피하여 가변적인 실습을 가능하게 하여 결과적으로 학생들의 이해력, 응용력을 향상시킬수 있어야 한다. 9. Fault입력기능은 학생들로 하여금 오동작 부분을 찾아내고, 분석하여, Troubleshooting 하는 능력을 향상시킬수 있어야 한다. 10. 교육생이 사용하는 실험장비이므로 과전류․과전압으로부터의 회로보호기능이 포함 되어야 한다. 3. 세부사양 1. DC/AC POWER SUPPLY 1) DC Power Supply 2Channel(Var.) DC 3.3/5/9/12/15/V(0.5A) 2) DC Power Supply(Var.) DC 5V (1.5A), DC ± 15V (0.5A) 3) AC Power Supply(Var.) AC 5/6/9/12/15V 2. Digital Oscilloscope 1) providing 2.8 inches TFT Color LCD user interface with 2) 2 Channel BNC Connector 3) Sampling: 2.5M / s 4) Input voltage: ± 40V 5) Self-scope settings : Time Division, Volt Division, Trigger Level freeze function, Up, Down, Left, Right Fun Switch 6) Software - Scope setting (Time Division, Volt Division, Trigger Level) save and restore functions - Capture (BMP or CSV) - Measurement Waveform Recording and playback functions - The basic functions (channel selection, Volt Division, Time Division, Horizontal(Trigger) Position, Vertical Position, Trigger Source, Trigger Level, Trigger Mode(Single, Normal, Auto), Trigger Slope(Falling, Rising), Cursor(measure Voltage, Time), Measure(Peak to Peak, Frequency, Period) 3. Instrumentation simulation program 1) simulated by a voltage / current control 2) The voltage and voltage according to the change of the resistance, current, resistance value change for the simulation 3) The voltmeter and ammeter series / parallel measurement method simulation 4. Function Generator 1) 파형 종류 : 정현파,삼각파,사각파,구형파,톱니파,역톱니파 2) 출력 범위 : 0㎐ ~ 100㎑ (22Vp-p) 3) ECG and Random Noise 출력 4) High Speed 출력 (구형파 1, 2, 4MHz (5Vp-p)) 5) 주파수 스텝 설정 (1, 10, 100, 1000. 10000Hz) 6) Amplitude 및 Offset Knob를 사용하여 파형의 전압 폭 설정이 가능 7) 2.8인치 TFT LCD를 사용한 사용자 인터페이스 제공 5. Digital Multimeter 1) 2.8인치 컬러 그래픽 LCD를 통한 사용자 인터페이스를 지원 2) 측정범위 자동 설정, 다이오드 테스트 기능,쇼트 테스트(버져음) 기능 제공 3) AC 전압 측정 (True RMS) 1mV to 40V (True RMS) 정밀도: 0.025% 4) DC 전압 측정 1mV to 40V 정밀도: 0.025% 5) AC/DC 전류 측정 1mA to 4A 정밀도: 0.025% 6) 저항 측정 0.1 to 4M옴 정밀도: 0.025% 7) L/C 측정 1uH to 2mH 5% 1pF to 2mF 5% 8) Digital Logic Simulation Program The digital logic circuit simulation can be designed user-friendly interface and hierarchical circuit provide a wide range of digital logic library Input button and Pulse Signal Features Check the operation status by connecting the TP-stage or 7-Segment LED or the output Gate-to-wire connection a color display that is currently operating generated from the truth table for the digital logic circuit 6. Buzzer & Speaker 1) Buzzer 입력 전압 : 5~10V 2) Speaker : 8옴, 0.3W 7. 가변 저항 1) 1K, 100K, 500K 볼륨 저항 8. 7-SEGMENT LED X 2Ea 1) 2진 입력 방법으로 7-Segment에 0~9 및 A~F 까지 출력 2) Anode, Cathode 모드 전환 스위치 9. Data Switch 1) LOGIC SWITCH(SLIDE) 2진 DATA 스위치로 Control Logic 입력을 제공 12개의 Slide 스위치로 구성되어 있다.(High/Low) 로직 및 파워 5V 선택 스위치를 제공하여 논리적 "1"상태와 파워 소스 "1"상태 설정 2) BUTTON SWITCH 버튼은 4개로 구성 10. Logic LED 1) LED : 8Ea High Input : LED On Low Input : LED Off 2) LED protection resistor calculation program color banding resistance 4-wire, 5-wire and select the tolerance and resistance to color you enter automatically calculated. Enter the resistance value and units, tolerances and pressing the result button to automatically generate a color banding. A base as a resistance value in the program includes a description of how to read. Complete the current consumption of the voltage applied to the LED to the test voltage and the LED is supplied to the LED, and a calculation button press is calculated automatically. After writing the tolerance range indicates a reading of the resistance value can be used. 11. POWER SWITCH 1) AC 메인 전원 ON/OFF 2) Fuse : 220V, 3A 12. 저항 종류별 실습 모듈 1) 저항 종류 : 12종 2) DIP : 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 5W, 10W 3) SMD : 1005, 1608, 2012, 3216 Size 4) VR : 20Turn, 1Turn, D-Type 13. 저항 직/병렬 회로 실습 모듈 1) 직/병렬 회로 구성 2) 원터치 전원커네터 : 2Pin 3) 전원 LED : 1개 14. 콘덴서 종류별 실습 모듈 1) Ceramic capacitor : 2개 2) Tantalum capacitor : 2개 3) Tantalum capacitor : 1개 4) Aluminum Electrolytic Capacitor : 3개 5) Chip Ceramic capacitor : 2개 15. 콘덴서 직/병렬 회로 실습 모듈 1) 직/병렬 회로 실험 2) 직렬/병렬회로 각각 콘덴서 2개로 회로 구성 3) 원터치 전원커네터 : 2Pin 4) 전원 LED : 1개 16. 인덕터 종류별 실습 모듈 1) Axial Inductor : 1개 2) Bead : 2개 3) Choke COIL : 2개 4) Noise Filter : 1개 5) 1:1 Pulse Transformer : 1Ea 6) Chip Inductor : 4Ea 17. 인덕터 직/병렬 회로 실습 모듈 1) 직렬 회로 : Choke COIL 100uH 2개로 회로 구성 2) 병렬 회로 : Choke COIL 220uH 2개로 회로 구성 18. 다이오드 종류별 특성 실습 모듈 1) DC회로와 AC회로를 이용한 다이오드 특성 실험 2) AC와 DC회로에 Diode 1N4004, Diode 1N4148 사용 3) 원터치 전원커네터 : 2Pin 4) 전원 LED : 1개 19. 트랜지스터 스위칭 및 증폭 실습 모듈 1) 2SC1815 TR : 1개 2) Slide 스위치 : 1개 3) 원터치 전원커네터 : 2Pin 4) 전원 LED : 1개 20. SCR 제어 실습 모듈 1) SCR : 1개 2) Slide Switch : 1개 3) 원터치 전원커네터 : 2Pin 4) 전원 LED : 1개 21. Triac 제어 실습 모듈 1) Triac : 1개 2) Slide Switch : 1개 3) 입력전압 :9V 4) 원터치 전원커네터 : 2Pin 5) 전원 LED : 1개 22. FET 제어 실습 모듈 1) FET : 1개 2) 원터치 전원커네터 : 2Pin 3) 전원 LED : 1개 23. IGB 제어 실습 모듈 1) IGBT : 1개 2) 원터치 전원커네터 : 2Pin 3) 전원 LED : 1개 24. Bread Board Module 25. 악세사리 1) Power Cable 2) Jumper Wire Set 3) Operating Manual 4) USB A-B Cable 4. 비고 1) 무상보수 기간 : 1년 2) 납품장소 : 수요처 지정장소 3) 납품완료 후 기술교육 지원

규 격 서
품 명	IGBT 전력전자 실습장치
모델명	DL2316
단 위	SET	수량	2
세부규격	1. 기자개 구입 필요성 본 장비는 전력전자의 총체적인 운전 및 보수유지를 위한 교육 훈련용 실험실습 장비로서 이 계통의 기술인력에게 보다 실무적이고 효과적인 양질의 교육훈련을 제공할 수 있도록 특수하게 제작된 교육훈련 장비 입니다. 본 장비를 이용해 측정장비에 대한 기본 트레이닝을 시킬 수 있으며, 각종 부하를 이용해 전력전자 소자의 특성을 학습할 수 있도록 제작되어 있어야 합니다. 관련 소자(Diode, Thyristor, MOSFET, IGBT) 및 제어 장치 등으로 구성되며 첨단의 학습 내용을 제공합니다. 본 장비를 구성하고 있는 각 소자부는 일부 그 유사품이 각기 국내에서 조달되어 현장에 투입된 바도 있었지만, 전력전자의 다양한 연동체계의 특수성과 전동기운전 및 전력제어 계통이 필연적으로 갖추어야 하는데 기초 수준의 교육훈련을 실현할 수 밖에 없었습니다. 따라서 그동안 이 분야에서 기술교육훈련의 부족으로 인하여 발생하는 여러 가지의 애로 사항을 해결할 수 있는 실습장비가 필요한 상황입니다. 2. 요구사항 1. 한 개의 보드로 여러가지 전력전자 소자 실습가능이 가능하며 학생들이 소자특성에 대한 개별적인 실습이 가능하도록 특수하게 제작되어야 한다. 2. 전면에 회로도와 소자심벌이 마크되어 있어야 하고, 각 소자별 연결이 용이하도록 연결 단자가 노출 부착되어 있고 회로를 쉽게 이해하고 실습이 가능해야 한다. 3. 본 시스템은 현재 보유중인 MCP F1 Series와 연동하여 사용할 수 있어야 하며 LCR에 대한 확장 실습이 가능해야 한다. 4. 사이리스터, 트라이악 및 그 응용 보드(조명 및 온도, 속도 및 위치)등 3 개의 보드로 구성되어 전력전자의 기초 이론 지식 및 응용 제어 실습이 가능해야 한다. 5. 본 장비는 개별적(모듈별) 또는 통합된 시스템으로 운용될 수 있도록 구성되어야 한다. 또한 장비에서 사용되는 모듈부품은 내부 부품이 파손되지 않도록 견고한 구조로 설계 및 제작되어야 하며 각 모듈별 안전장치 및 보호회로가 탑재되어야 한다. 6. 본 장비에서 사용되는 실험대 및 각 모듈은 사용되는 실습실에 적합하도록 구성되고 제작 되어야 한다. 7. 본 장비를 활용하여 실험실습을 원활하게 할 수 있도록 전원 결선이 충족되는 실험대로 구성해야 하며 결선은 매뉴얼에 따라 사용자가 결선 할 수 있도록 해야 한다. 8. 본 장비는 산업 현장 운용 기준에 의거하여 교과내용 및 실습이 충분히 충족되어야 하고, 산업 현장과 연계될 수 있는 실무기술 교육이 가능하여야 한다. 9. 본 장비는 실습의 안전을 위하여 모든 전기적 부품은 안전회로를 구성하여야 한다. 10. 본 장비의 원활한 활용, 전수교육 및 유지보수를 위해 제작업체는 전력변환관련 산업체 교육 경험이 있는 인력을 보유한 회사이어야 하며, 교육 훈련을 위한 훈련계획서와 수준별(상, 중, 하)로 실습지시서, 실습교재에 대한 매뉴얼을 제공하여야 한다. 11. 본 장비는 품질보증을 위해 ISO 9001 인증 및 전기안전사고 및 제품개조개선혁신을 위한 전력변환 기술연구소를 보유한 회사의 제품이어야 한다.(이탈리아 로렌조) 3. 세부사양 1. Power Electronics Devices System(DL2317) 1) 다이오드 : M1U, M2U, M3U, M6U - Peak 역전압 : 600 V - 최대전류 : 2 A 2) Silicon controlled Rectifier : M1C, M2C, M3C, M6C - Peak 역전압 : 600 V - 최대전류 : 2 A - 게이트 제어신호 : 0-5 V Pulses (TTL compatible) 3) H 브리지-MOSFET - 최대입력전압 : 350 V - RMS 전류 : 3 A - 최대 Peak 전류 : 6 A - 게이트 제어신호 : 0-5 V Pulses (TTL compatible) - 스위칭 주파수 범위 : 0-20 kHz 4) 펄스 발생기 - 출력신호; 7 - Level ; 0-5 V (TTL compatible) - 동작주파수 ; 50/60 Hz - 출력 Impedance ; 300 ohms 5) PWM 발생기(H 브리지 제어) - 마이크로 제어에 의한 동작 기능 - PWM 제어 chopper - Steps 제어 chopper - PWM 제어 thyristor chopper 6) 함수 발생기 - 출력파형 : Sine 파, Square 파, Ramp - 출력 Impedance : 1 kohm - Synchronization 출력 : TTL compatible, pulse 파형 50% duty cycle, 5 V amplitude 7) 3상 발생기 (12 Vpp) - 120°변조 삼상 인버터 8) 단상 소스 (12 Vpp) - 180°변조 단상 인버터 220 V 전원 및 케이블 2. Power and Control Board(DL2316) 1) Thyristors : 4개 2) Triac : 1개 3) Diodes : 4개 4) Flywheel diode : 1개 5) Ohmic-inductive load : 1개 6) Proportional control : 1개 7) On-off control or phase control : 1개 8) Positive and negative semi-wave : 1개 9) Potentiometer : 1개 10) 메탈 케이스 11) 전원 : 24Vac, 1A, 50/60Hz. 12) Light and Temperature Control Board - Open and closed loop control - Lighting system :24V, 15W lamp and photo-resistor) - Heating system (47Ω, 25W heating element and integrated circuit sensor). - 전원 : ± 15Vdc, 100mA. 13) Speed and Position Control Board - Open and closed loop control - Position system (geared motor coupled to a potentiometer) - Speed system (variable load generator dc motor with optical transducer - associated to an F/V converter) - 전원 : ± 15Vdc, 100mA. 3. 실습내용: 1) 단상 제어되지 않는 정류기 2) 단상 제어 정류기 3) 삼상, 단파, 제어되지 않는 정류기 4) 삼상, 단파 제어정류기 5) 삼상, 전파, 제어되지 않는 정류기 6) 삼상, 전파, 제어정류기 7) DC를 제어하는 PWM회로 8) H 브릿지 모터를 제어하는 PWM 9) H 브리지 PWM 인버터의 원리 이해 10) PWM회로의 이해 11) PWM의 H회로, DC평가 12) PWM의 H회로, 사인평가 13) 게이트턴오프에 대한 점호펄스조절 14) DC액츄에이터로써 게이트턴오프 15) SCR 제어 16) SCR 위상 제어 17) 저항-유도부하와 반파정류기 18) 단상 정류브릿지 반파제어 19) 단상 정류브릿지와 플라이휠다이오드가 없는 반파제어 20) 단상 정류기브릿지 전파제어 21) 저항-유도부하와 저항부하 전파 정류제어 22) 반파 AC/AC 컨버터 23) 전파 AC/AC 컨버터 24) 1사분면에서 트라이악제어 25) 3사분면에서 트라이악제어 26) 교류전원 전압조절 27) 펄스트레인제어 28) 트라이악제어 정류기 29) DC 동작 램프 30) AC 동작 램프 31) Full-wave triac control 32) Proportional control 33) Thyristor bidirectional converter 34) Open-loop operation 35) Closed-loop operation half-controlled bridge 36) Closed-loop operation fully-controlled bridge 4. 비고 1) 무상보수 기간 : 1년 2) 납품장소 : 수요처 지정장소 3) 납품완료 후 기술교육 지원